UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

“DR. WILMAN RUÍZ VIGO”

CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

EFECTO DEL USO DEL LOCALIZADOR APICAL ROOT ZX MINI Y RAYPEX 6 EN LA EXACTITUD DE LONGITUD DE TRABAJO in vitro.

Autores:

Bach. Esthefany Katherine Díaz Lescano

Bach. Wilhelm Josehp Torres Ocas

Asesor:

CD. Gilberto Jeisson Bernaola Medina

Cajamarca – Perú

Octubre 2017

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

“DR. WILMAN RUÍZ VIGO”

CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

EFECTO DEL USO DEL LOCALIZADOR APICAL ROOT ZX MINI Y RAYPEX 6 EN LA EXACTITUD DE LONGITUD DE TRABAJO in vitro.

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el Título Profesional de Cirujano Dentista.

Bach. Esthefany Katherine Díaz Lescano

Bach. Wilhelm Josehp Torres Ocas

Asesor: C.D. Gilberto Jeisson Bernaola Medina

Cajamarca – Perú

Octubre 2017

COPYRIGHT © 2017 by

ESTHEFANY KATHERINE DÍAZ LESCANO

WILHELM JOSEHP TORRES OCAS

Todos los derechos reservados.

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

“DR. WILMAN RUÍZ VIGO”

CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL

EFECTO DEL USO DEL LOCALIZADOR APICAL ROOT ZX MINI Y RAYPEX 6 EN LA EXACTITUD DE LONGITUD DE TRABAJO in vitro.

________________________Mg. C.D. Laureano Dante Leandro Cornejo
PRESIDENTE

________________________ C.D. Lorena del Carmen Alegría Carhuanambo 
MIEMBRO

________________________ C.D. Gilberto Jeisson Bernaola Medina
MIEMBRO

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a quienes me impulsaron y motivaron a lo largo de todos estos años y creyeron siempre en mí hasta el final.

A mis padres Teresa y Elmer por su entrega, paciencia, confianza y amor que siempre depositaron en mí para poder cumplir con cada objetivo trazado.

A mis hermanos Diana y André por haber estado conmigo compartiendo cada logro con alegría.

A mi esposo Ivan y a mi bebé, por toda su alegría, amor y apoyo incondicional que me motiva a ser mejor cada día.

Esthefany Díaz

DEDICATORIA

Con mucho cariño y amor dedico este trabajo principalmente a mis padres, su apoyo constante en todo sentido ha sido fundamental para alcanzar mis metas, sin ellos nada hubiera sido posible.

A mi padre por depositar su confianza en mí, por guiarme y por ser el mejor maestro de la vida.

A mi madre por cuidarme en casa, por brindarme amor, cariño y ser el soporte en momentos difíciles.

También dedico el trabajo a todas las personas que confiaron en mí y me dieron su apoyo, así sea un granito de arena.

Wilhelm Torres

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darnos la vida todos los días, la fuerza para salir adelante y la dicha de gozar de buena salud para realizar todas nuestras metas.

A nuestros padres y hermanos por su apoyo constante en este camino de sacrificio y lucha para alcanzar aquello que siempre anhelamos ser en la vida.

Esthefany Díaz

Wilhelm Torres

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro. Se recolectaron 60 premolares que cumplían con los criterios de selección, luego de realizar la respectiva apertura cameral y encontrar el conducto radicular, las piezas fueron sometidas a medición con los localizadores Root ZX mini (grupo 1) y Raypex 6 (grupo 2). Se introdujo una lima hasta que la pantalla del localizador señaló que esta se encontraba en una longitud adecuada y se tomó una radiografía de control. Luego se realizó mediciones desde la punta de la lima hasta el ápice radiográfico y se determinó si era una medida corta (> 1 mm), adecuada (1 a 0.5 mm) o pasada (< 0.5 mm). Tras comparar las mediciones de Root ZX mini y Raypex 6 con las imágenes radiográficas y analizar los resultados con la prueba estadística U de Mann-Whitney, se demostró que no existe diferencia estadísticamente significativa (p > 0.05). Se concluyó que: Si se usa el localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 entonces su efecto es la exactitud de longitud de trabajo en igual grado in vitro.

Palabras clave: Root ZX mini, Raypex 6, longitud de trabajo.

ABSTRACT

The objective of the investigation was to evaluate the effect of the use of Root ZX mini apical locator and Raypex 6 in the in vitro working length accuracy. Sixty premolars were collected with the met selection criteria, after the respective access cavity and found the root canal, the pieces were measured with the locators Root ZX mini (group 1) and Raypex 6 (group 2). A file was introduced until the localizer screen indicated that it was at a suitable length and was taken a control radiography. Measurements were then made from the tip of the file to the radiographic apex and it was determined whether it was a short (> 1 mm), adequate (1 to 0.5 mm) or passed (< 0.5 mm). After comparing the measurements of Root ZX mini and Raypex 6 with the radiographic images and analyzing the results with the Mann-Whitney U test, it was shown that there is no statistically significant difference (p > 0.05). It was concluded that: If the apical locator Root ZX mini and Raypex 6 are used then its effect is the accuracy of the working length to the same degree in vitro.

Keywords: Root ZX mini, Raypex 6, working length.

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	1

II. MARCO CONCEPTUAL	4

III. MÉTODOS	13

3.1. Tipo de investigación según objetivo	13

3.2. Diseño de investigación	13

3.2.1. Tipo de diseño	13

3.2.2. Tipo de técnica de diseño	13

3.2.3. Estructura del tipo de técnica de diseño	13

3.3. Operacionalización de las variables de la hipótesis científica	14

3.4. Hipótesis estadísticas	14

3.4.1. Hipótesis nula	14

3.4.2. Hipótesis alternativa	15

3.5. Método	15

3.6. Población y muestra	15

3.6.1. Población 	15

3.6.2. Criterios de selección de la población	15

3.6.2.1. Criterios de inclusión	15

3.6.2.2. Criterios de exclusión	16

3.6.3. Tamaño de la muestra	16

3.6.4.Tipos de unidades de la población	17

3.6.4.1. Unidad de estudio	17

3.6.4.2. Unidad de muestreo	17

3.6.5. Tipo de muestreo .	18

3.6.6. Tipo de técnica de muestreo	18

3.7. Técnica de recolección de datos	18

3.8. Instrumento de recolección de datos	18

3.9. Técnica de análisis de datos	18

3.10. Aspectos éticos de la investigación	19

3.11.Recursos	19

3.11.1. Recursos humanos	19

3.11.1.1. Equipo de labores	19

3.11.1.2. Equipo auxiliar	19

3.11.2. Recursos físicos	19

3.11.2.1. Equipos	19

3.11.2.2. Instrumental	20

3.11.2.3. Material	20

3.12. Proceso de ejecución de la investigación	20

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	23

V. CONCLUSIÓN	31

VI. RECOMENDACIONES	32

VII. REFERENCIAS	33

ANEXOS	36

Anexo 1: Consentimiento informado	36

Anexo 2: Ficha de control del efecto del uso del localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro.	37

Anexo 3: Imágenes…………………………………………………………………………38

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Matriz de consistencia de la secuencia básica de la investigación………………3

## Cuadro 2. Matriz de operacionalización de las variables de la hipótesis……………..…...14

## Cuadro 3. Tamaño de la muestra para comparación de promedios………………...……..17

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Efecto del uso de localizador apical Root ZX mini en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro………………………………………………………………………………………...23

Tabla 2. Efecto del uso de localizador apical Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro…...25

Tabla 3. Comparación del efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro………..………………………………………………..……...............26

Tabla 4. Evaluación del efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro…..……………………………………………….28

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Porcentaje del efecto del uso de localizador apical Root ZX mini en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro ……………………………………………………………………………...………24

Gráfico 2. Porcentaje del efecto del uso de localizador apical Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro ………………………………………………………………………………………...25

Gráfico 3. Comparación del efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro…….……………………………………………………………26

Gráfico 4. Promedio de la evaluación del efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro………...………………….……28

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Recolección y almacenamiento de las piezas dentales en suero fisiológico.......38

Imagen 2. Enumeración de las piezas y radiografías con plumón indeleble………………38

Imagen 3. Radiografía a las piezas dentales……………………………………………….39

Imagen 4. Apertura cameral de las piezas con una fresa redonda…………………………39

Imagen 5. Irrigación con hipoclorito de sodio al 5% y aspiración………………………...40

Imagen 6. Llenado de los cubos de vidrio con alginato…………………………………...40

Imagen 7. Uso del localizador apical Root ZX mini………………………………………41

Imagen 8. Uso del localizador apical Raypex 6…………………………………………...41 Imagen 9. Radiografías de control después de usar los localizadores.………………..…..42

Imagen 10. Medición de las radiografías para evaluar la confiabilidad del localizador…..42

LISTA DE ABREVIACIONES

- LAE: Localizador apical electrónico.

- LT: Longitud de trabajo.

- MR: Método radiográfico convencional.

- PA: Periodontitis apical.

- DV: Dientes vitales.

- INTRODUCCIÓN

La endodoncia se ocupa del estudio de la morfología, función, salud, lesiones y alteraciones de la pulpa dental y la región periodontal, así como de su tratamiento 1. Uno de los procedimientos más importantes al realizar un tratamiento de conductos es determinar una adecuada longitud de trabajo (LT), y así precisar con la mayor exactitud posible el límite apical de la instrumentación y obturación radicular 2. La LT se define como la distancia de un punto referencial de la corona hasta el punto en el que la preparación del conducto y obturación deben terminar, la mayoría de autores sitúan este límite entre 0.5 y 1 mm del ápice 3, 4. Los estudios de Kuttler y Green 5 han demostrado que actualmente una alternativa al método radiográfico es el uso de localizadores apicales electrónicos (LAE), cuyas mediciones se basan en la diferencia de cargas y resistencias eléctricas entre el ligamento periodontal y el interior del conducto radicular. El Root ZX mini y Raypex 6 son localizadores apicales de tercera generación 2, Root ZX mini es el más actual y el último producto de la casa comercial Morita, teniendo un valor económico mayor al Raypex 6, por esta razón en la presente investigación se comparó estos dos localizadores apicales, debido a que no existe antecedentes de los efectos entre ellos y se desea probar el efecto de cada uno de ellos para así poder recomendar el más exacto en beneficio del paciente.

Por lo tanto, la formulación del problema científico fue:

¿Cómo es el efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro?

La presente investigación es importante porque pretende evaluar por primera vez el efecto de dos sistemas de localizadores apicales electrónicos, para determinar una longitud de trabajo más exacta de los conductos radiculares, dando como resultado un conocimiento que podría aplicarse a largo plazo en beneficio de los pacientes, y serviría de base para futuras investigaciones.

Se consideró como objetivo general:

Evaluar el efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro.

Como objetivos específicos, se plantearon los siguientes:

Probar el efecto del uso de localizador apical Root ZX mini en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

Probar el efecto del uso de localizador apical Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

Comparar el efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

Sobre la base de los antecedentes indicados, se formuló la siguiente hipótesis científica:

Si se usa el localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 entonces su efecto es la exactitud de la longitud de trabajo en igual grado in vitro.

A fin de mostrar la consistencia de la secuencia básica de la investigación, a continuación, se presenta la siguiente matriz.

| Título | Efecto del uso del localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problema | ¿Cómo es el efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro? |  |  |
| Objetivos | ## Objetivo general Evaluar el efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro. ## Objetivos específicos -Probar el efecto del uso de localizador apical Root ZX mini en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro. -Probar el efecto del uso de localizador apical Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro. -Comparar el efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro. |  |  |
| Hipótesis de investigación | Hi: Si se usa el localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 entonces su efecto es la exactitud de longitud de trabajo en igual grado in vitro. |  |  |
| Variables independientes | X1: Localizador apical Root ZX mini. | IX1: Uso del localizador apical Root ZX mini. | Valores: Si, No. |
|  | X2: Localizador apical Raypex 6. | IX2: Uso del localizador apical Raypex 6. | Valores: Si, No. |
| Variable dependiente | Y: Exactitud de longitud de trabajo. | Medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico. | Medición corta: > 1mm. |
|  |  |  | Medición adecuada: 0.5 - 1mm. |
|  |  |  | Medición pasada: < 0.5 mm. |

Cuadro 1. Matriz de consistencia de la secuencia básica de la investigación.

Fuente: Elaboración de los tesistas.

- MARCO CONCEPTUAL

No existen antecedentes específicos que relacionen el uso del localizador apical Root ZX mini y Raypex 6, sin embargo, los antecedentes encontrados para la presente investigación fueron:

Moscoso et al. 4 realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la exactitud en la medición del conducto radicular, de Dentaport ZX y Raypex 6, en dientes con diferentes diámetros apicales. Utilizaron 80 dientes con raíces individuales y se determinó como medida corta 0.5 mm del foramen apical. Los dientes fueron divididos en 4 grupos (n = 20). El primer grupo (G 0) incluyó dientes con ápices cerrados. Los conductos radiculares de los otros grupos (G 32, G 57 y G 72) se ampliaron a tamaños apicales de 0.32, 0.57 y 0.72 mm. Las muestras fueron incorporadas en alginato para las mediciones electrónicas. Ambos dispositivos revelaron una alta tasa de éxito en G 0 y G 32; su exactitud disminuyó significativamente en los grupos G 57 y G 72 (p < 0.05). Se obtuvieron como resultados que los grupos de Dentaport ZX y Raypex 6 fueron similares (p > 0.05). Llegaron a la conclusión que Dentaport ZX y Raypex 6 son confiables en los dientes con ápices cerrados. En diámetros superiores a 0.57 mm del foramen, su precisión es susceptible. De lo anterior se consideró que Dentaport ZX y Root ZX mini al ser versiones modificadas del Root ZX, funcionan en base a la electrónica del Root ZX, por lo cual al comparar el Root ZX mini con el Raypex 6, los resultados son similares.

Hilú y Peguero 2 realizaron un estudio ex vivo donde utilizaron 20 incisivos centrales superiores humanos extraídos, su propósito fue evaluar la confiabilidad de tres localizadores apicales electrónicos (Root ZX II, ProPex II e iPex) en la determinación de la longitud de trabajo. Tras realizarse el acceso coronario, las piezas fueron colocadas en un recipiente de vidrio de 50 × 30 mm, previamente rellenado con alginato preparado con solución salina. Luego de cada medición electrónica se realizó una radiografía de control, manteniendo la lima en esa posición. La comparación entre las mediciones obtenidas con los localizadores Root ZX II y ProPex II revelaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05). Tras comparar las mediciones de los LAE con las imágenes radiográficas, a un nivel de 0.5 a 1 mm menor que el ápice radiográfico, como medición adecuada; el iPex fue el localizador que demostró ser más confiable (90%), seguido del ProPex II (85%) y del Root ZX II (70%).

Stoll et al. 6 evaluaron la exactitud de 4 localizadores apicales (Dentaport ZX, Root ZX mini, Elments Diagnostic Unit Axep Locator y Raypex 5) en 20 dientes uniradiculares determinados visualmente por un microscopio. Entre los cuatro localizadores, el DentaPort ZX y Root ZX Mini determinaron una longitud de trabajo más exacta, sin embargo, el Raypex 5, dio lugar a interpretaciones erróneas. El LA Elments Diagnostic Unit Axep Locator reveló desviaciones estándar mucho más altos en los diferentes niveles de medición.

Koçak et al. 7 evaluaron la precisión clínica del método radiográfico tradicional y de los localizadores apicales (Root ZX mini y VDW Gold). Seleccionaron un total de 120 pacientes con 283 conductos radiculares que hacían referencia para un tratamiento de conductos. Se formaron 3 grupos de trabajo, grupo 1 (método radiográfico convencional), grupo 2 (Root ZX mini) y grupo 3 (VDW Gold). En los grupos 1, 2 y 3 se registró la obturación adecuada como 77 (81.9%), 80 (87.0%) y 81 (83.5%) respectivamente. La tasa más baja de suboturación se registró en el grupo 2, mientras que, la mayor tasa de subobturación y sobreobturación se registraron en el grupo 1. Sin embargo, se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los tres métodos de prueba (p = 0.894). En conclusión, Root ZX mini y VDW Gold son localizadores apicales clínicamente aceptables para la determinación de la longitud de trabajo.

Gagliano 8 realizó un estudio explicativo y de diseño experimental in vitro sobre la efectividad de dos localizadores electrónicos en la ubicación de la constricción apical. Su objetivo fue determinar la efectividad del localizador apical Root ZX y Raypex 6 en la ubicación de la constricción apical de dientes monorradiculares extraídos. La técnica de recolección de datos fue la observación directa, a través de una guía de observación. La población estuvo constituida por 50 dientes y la muestra fue censal. La misma fue dividida al azar en dos grupos de 25 dientes cada uno, que fueron medidos por cada localizador. Los 4 mm apicales de cada conducto se desgastaron hasta exponer la lima y bajo magnificación fue medida la distancia de la punta del instrumento al foramen mayor, obtuvo como resultados el 76% de efectividad con un intervalo de media de 0.52 a 0.62 mm para Root ZX y 84% con un intervalo de media de 0.53 a 0.59 mm para Raypex 6, en un rango de 0.5 a 1 mm; analizados con ANOVA. Concluyó que no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos localizadores de apicales, sin embargo, el Raypex 6 fue más efectivo que el Root ZX.

Oliver et al.9 compararon in vivo la exactitud de la longitud de trabajo de los localizadores Root ZX II, Elments Diagnostic Unit and Axep Locator y el método radiográfico convencional (MR), Seleccionaron 94 premolares superiores e inferiores indicados para exodoncia, de pacientes entre 14 a 34 años. Los dientes fueron medidos in vivo obteniendo la LT por medio de los LAE y MR, posteriormente fueron extraídos para obtener la longitud de trabajo al diámetro menor. No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes métodos. El LAE Root ZX II presentó 7 mm de sobre estimación respecto a la longitud de referencia sin ser diferente de los otros procedimientos, concluyeron que los métodos estudiados son confiables en la obtención de la longitud de trabajo en dientes premolares jóvenes.

D’Assunção et al. 10 evaluaron ex vivo la precisión y la receptibilidad de tres localizadores apicales electrónicos en 35 dientes humanos. El análisis de varianza reveló que las precisiones de los 3 dispositivos no fueron diferentes (p > 0.05). Los resultados también indicaron altos niveles de repetición para cada uno de los 3 Eals (coeficientes de correlación intraclase: 0.998, 0.999 y 0.999 para el Mini Apex Locator, Root SW y Root ZX II, respectivamente). Concluyeron que cada uno de estos 3 Eals proporcionaron una excelente precisión en la localización de perforaciones radiculares ex vivo.

Piasecki et al. 11 realizaron un estudio in vivo para investigar la exactitud de Root ZX II en la localización del foramen apical en dientes con periodontitis apical (PA). Veintisiete dientes fueron seleccionados para las extracciones; en el grupo PA había 12 dientes con necrosis pulpar y evidencia radiográfica de las lesiones apicales, y el grupo de dientes vitales (DV) consistió en 15 dientes. La distancia media en el grupo de PA fue 0.117 (desviación estándar, 0.373) y en el grupo DV fue -0.105 (desviación estándar, 0.218). La prueba t no pareada, no mostró diferencias entre los grupos al comparar las distancias medias (p > 0.05). El foramen apical se encuentra con precisión en el 83% de los dientes en el grupo PA y en el 100% del grupo de DV. El análisis estadístico no mostró diferencias entre los grupos (p = 0.1092). Concluyeron que el LAE Root ZX II era preciso en la localización del foramen apical independientemente de la presencia de PA.

## En base a Moscoso et al. 4 se adoptó el siguiente esquema conceptual: Si se usa el localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 entonces su efecto es la exactitud de la longitud de trabajo en igual grado in vitro.

Se consideró la siguiente definición de términos básicos.

Localizadores apicales: Los LAE fueron desarrollados hace aproximadamente 40 años y permiten la ubicación del foramen apical mediante mediciones electrónicas, indicando una localización más exacta en comparación con la técnica radiográfica, estos se basan en el principio de medición de Sunada (1961): cuando la resistencia entre el electrodo de medición y el contrario alcanza un determinado valor, la punta del instrumento ha llegado al ápice 12.

## Sus mediciones se basan en la diferencia que existe entre la carga eléctrica de los tejidos del ligamento periodontal y cualquier otro punto del interior del conducto. La dentina actúa como un aislante eléctrico, las resistencias de los tejidos periapicales tienen un valor conocido. Cuando la punta de la lima alcanza los tejidos periapicales que son conductores, se cierra el circuito eléctrico y el cuerpo del paciente como conductor, con lo que la resistencia eléctrica disminuye de forma súbita y la corriente eléctrica empieza a fluir. El dispositivo se gradúa para identificar el punto en el que la lima sale por el orificio apical, sin importar la edad del paciente o la forma y longitud del conducto radicular. Sus unidades son los ohmios mecánicos (el ligamento periodontal y la mucosa bucal registran un valor constante de 6.5 ohm.) 5,12.

Está indicado en pacientes gestantes para disminuir la radiación, en niños que no toleren la toma de radiografías, en pacientes con enfermedad de Parkinson, en perforaciones radiculares, en dientes involucrados en un episodio traumático e inflamación crónica de la pulpa o tejido periapical (es recomendable en estos casos utilizar limas de mayor calibre para lograr una medición más exacta). Sin embargo, los LAE están contraindicados en pacientes con marcapasos, en conductos radiculares no permeables, en fracturas radiculares y en dientes con ápices no formados ya que suelen dar resultados erróneos y debe recurrirse a las radiografías. La lima no debe entrar en contacto con los metales y no puede utilizarse en los retratamientos hasta que el conducto esté libre de restos de gutapercha 12,13.

Los LAE se iniciaron con la primera generación que se caracterizaba por la resistencia eléctrica (corriente eléctrica continua), esta generación de localizadores bajo el principio de resistencia eléctrica, provocaron a menudo mediciones incorrectas, sobre todo en presencia de electrolitos, tejido pulpar o en presencia de una excesiva hemorragia. Dentro de esta generación se encontraban el Exactapex, ApexFinder, el Sonoexplorer Mark I y el Sonoexplorer Mark II, también eran llamados LEA de tipo resistencia. Después surgieron los LAE de segunda generación (tipo impedancia), el cual consiste en un mecanismo eléctrico donde la impedancia más alta se encuentra en la constricción apical, basado en la teoría de que el conducto radicular, al ser un tubo largo y hueco, desarrolla una impedancia eléctrica que sufre un descenso brusco a nivel de la unión cemento dentina y que, en consecuencia puede medirse eléctricamente. Estos dispositivos tenían la capacidad de hacer una correcta medición en presencia de fluidos dentro del conducto, usando una lima con una cubierta especial gracias a un capuchón de plástico colocado en unas sondas especiales, pero éste se deterioraba y se trababa en la entrada del conducto radicular y tampoco podía ser utilizado en conductos estrechos. En los años noventa surgió la tercera generación o de doble frecuencia, pues miden la impedancia a dos frecuencias eléctricas distintas, dando lugar al Apit, también conocido como Endex, el Root ZX y Justy II.

Las versiones modificadas del Root ZX han sido desarrolladas incluyendo el Dentaport ZX y el Root ZX mini, basándose en la electrónica del Root ZX. El Root ZX II es la versión actualizada del Root ZX original con componentes electrónicos originales usados con la adición de una nueva carcasa externa. Los LAE de cuarta generación, a diferencia de estos últimos aparatos, solo utilizan una frecuencia a la vez. El uso de una sola señal de frecuencia elimina la necesidad de filtros que separen las diferentes frecuencias de la compleja señal. Esto evita el ruido inherente de tales filtros y aumenta la precisión de la medición 14. Stoll et al. 11 evaluaron la efectividad de cuatro LEA en la determinación de la distancia hasta el foramen apical y concluyeron que el Dentapor ZX y el Root ZX mini tenían la mejor concordancia entre longitudes reales y lecturas de medición sobre el Raypex 5.

Root ZX mini: Es un localizador apical de la casa dental Morita, con la técnica del ratio, indica la localización de la lima con una alta eficacia. La exactitud de la medida no se afecta por la presencia o ausencia de sangre, otras secreciones, electrolitos, salino, agua corriente o peróxido de hidrógeno. No es necesario ajustar el aparato a cero antes de la medición de cada conducto. La calibración automática asegura la exactitud y elimina el efecto producido por los cambios de temperatura, humedad, etc., en el interior del conducto incluso durante el tratamiento. La pantalla a color de cristal líquido permite una fácil lectura, proporcionando una pantalla clara y con elevado contraste 15.

El Root ZX ha sido objeto de numerosos estudios ex vivo e in vivo. Plotino et al. 16 pudieron medir en un estudio ex vivo una longitud de trabajo correcta en el 97.37% de los casos. En otro estudio de Camargo et al. 17 obtuvieron como resultado lecturas precisas en un 50% del total de la muestra.  Las versiones modificadas del Root ZX han sido Dentaport ZX y el Root ZX mini, basadas en la electrónica del Root ZX. Pascon et al.18 informaron que la distancia medida entre la punta de la lima y el ápice radiográfico fue 1.08 ± 0.73 mm para el Dentaport ZX y 1.0 ± 0.67 mm para el Raypex 5, demostraron no tener diferencias estadísticamente significativas. Una revisión bibliográfica no reveló más estudios sobre el dispositivo Root ZX mini, su efectividad y funcionalidad.

Raypex 6: Es un dispositivo de la casa dental VDW, diseñado para determinar la longitud de trabajo de los conductos radiculares. Es un dispositivo controlado por microprocesador que se utiliza para determinar la longitud del conducto radicular. Está contraindicado el uso del Raypex 6 en aquellos pacientes (o por parte de aquellos operadores) que poseen dispositivos electrónicos implantados (marcapasos, etc.) 19. Este localizador apical al medir los valores de resistencia y capacitancia, comparándolos con los números que tiene en una base de datos; utiliza dos frecuencias separadas por un generador de frecuencias variables, empleando una frecuencia a la vez, lo que elimina la necesidad de utilizar filtros para separarlas, previniendo así, la presencia de ruidos relacionado a estos y a la vez incrementa la exactitud de la medición 8.

Determinación de la longitud de trabajo: Se define como la distancia de un punto de referencia de la corona hasta el punto en el que la preparación del conducto y obturación deben terminar, siendo la constricción apical el punto recomendado para la finalización de la instrumentación y relleno del conducto radicular, la mayoría de autores sitúan este límite entre 0.5 y 1 mm del ápice 3, 4.

Según Almendro et al. 3 y Moscoso et al. 4 las radiografías fueron el primer medio para determinar la longitud de trabajo; pero muchas veces las mediciones obtenidas resultaron poco fiables por las limitaciones de las mismas, ya que son imágenes bidimensionales y existe superposición de planos y distorsiones. Un método alternativo a las radiografías son los LAE que permiten obtener resultados satisfactorios, corroborados en estudios tanto ex vivo como in vivo 2. Las mediciones que se realiza a la radiografía debe ser con la misma regla metálica endodóntica utilizada para la lima, para evitar posibles errores debido a discrepancias en la fabricación, minimizando de este modo las variaciones en los datos obtenidos 3. Existe consenso acerca de que el rango de tolerancia radiográfico para estos aparatos es de ± 0.5 mm o ± 1 mm, margen de error clínicamente aceptable en la obtención de la longitud de trabajo, si la medición es > 1 mm se la considera medición corta y si es < 0.5 se la considera pasada 2, 4.

- MÉTODOS

# 3.1. Tipo de investigación según objetivo: Investigación aplicada.

# 3.2. Diseño de investigación

# 3.2.1. Tipo de diseño: Diseño experimental.

# 3.2.2. Tipo de técnica de diseño: Según la clasificación de Campbell y Stanley es un diseño de un grupo experimental solo con posprueba.

# 3.2.3. Estructura del tipo de técnica de diseño: Según la simbología de Campbell y Stanley se usó el siguiente esquema gráfico, en base a Polit y Hungler 20 y Sierra 21.

## Esquema gráfico: X O

Donde

X: Exposición de un grupo al tratamiento experimental y con subíndices numéricos correlativos si son varios.

O: Observación o medición de los sujetos de un grupo que forma la variable dependiente y con subíndices numéricos correlativos si son varios. Si aparece antes de X se denomina preprueba (pretest) y si aparece después de X se denomina posprueba (postest).

# 3.3. Operacionalización de las variables de la hipótesis científica

| Variable | Indicador | Categorías o valores | Escala |
| --- | --- | --- | --- |
| Uso del localizador apical Root ZX mini (variable independiente) | Uso del localizador apical Root ZX mini. | Si No | Nominal |
| Uso del localizador apical Raypex 6 (variable independiente) | Uso del localizador apical Raypex 6. | Si No | Nominal |
| Exactitud de longitud de trabajo (variable dependiente) | Medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico. | Medición corta: > 1 mm. | Ordinal |
|  |  | Medición adecuada: 0.5 – 1 mm. |  |
|  |  | Medición pasada: < 0.5 mm. |  |

## Cuadro 2. Matriz de operacionalización de las variables de la hipótesis científica.

Fuente: Elaboración de los tesistas.

# 3.4. Hipótesis estadísticas

# 3.4.1. Hipótesis nula

H0: μ medición de la longitud de trabajo con Root ZX mini        μ medición de la longitud de trabajo con Raypex 6

Interpretación: La media poblacional de la medición de la longitud de trabajo con Root ZX mini es estadísticamente diferente a la media poblacional de la medición de la longitud de trabajo con Raypex 6.

# 3.4.2. Hipótesis alternativa

Ha: μ medición de la longitud de trabajo con Root ZX mini     =   μ medición de la longitud de trabajo con Raypex 6

Interpretación: La media poblacional de la medición de la longitud de trabajo con Root ZX mini es estadísticamente igual a la media poblacional de la medición de la longitud de trabajo con Raypex 6.

# 3.5. Método: Se usó el método científico desde la perspectiva del método hipotético deductivo.

# 3.6. Población y muestra

# 3.6.1. Población: Dientes premolares provenientes de consultorios odontológicos en la ciudad de Cajamarca, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión establecidos.

# 3.6.2. Criterios de selección de la población

# 3.6.2.1. Criterios de inclusión

- Primeras premolares superiores e inferiores con rizólisis completa.

- Primeras premolares superiores e inferiores con 1 o 2 conductos radiculares.

- Primeras premolares superiores e inferiores con conductos permeables.

- Conductos vestibulares de las premolares que tengan más de un conducto.

- Conductos radiculares tipo I de Vertucci.

- Los pacientes estuvieron en el rango de edad de 16 - 35 años.

- Pacientes que aceptaron llenar y firmar el consentimiento informado.

# 3.6.2.2. Criterios de exclusión

- Piezas dentales con reabsorción interna.

- Piezas dentales con conductos radiculares atrésicos.

- Piezas dentales con tratamientos de conductos.

- Remanentes radiculares.

- Fracturas radiculares.

# 3.6.3. Tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño de muestra se emplearon datos del estudio de Hilú y   Peguero 2. Se empleó la fórmula para comparación de promedios que se detalla en el siguiente cuadro, cuyos resultados parciales y finales se encuentran detallados en el mismo cuadro.

Cuadro 3: Tamaño de la muestra para comparación de promedios.

| Alfa (Máximo error tipo I) | α = | 0.250 |
| --- | --- | --- |
| 1- α/2 = Nivel de Confianza a dos colas | 1- α/2= | 0.875 |
| Z1-α/2 = Valor tipificado | Z1-α/2 = | 1.150 |
| Beta (Máximo error tipo II) | β = | 0.350 |
| 1- β = Poder estadístico | 1- β = | 0.650 |
| Z1- β = Valor tipificado | Z1- β = | 0.385 |
| % Medición corta - Grupo Root ZX mini | p1 = | 0.100 |
| % Medición corta - Grupo Raypex 6 | p2 = | 0.200 |
| p = Promedio de la prevalencia | p = | 0.150 |
| Tamaño calculado | n1 = | 59.84 |
| Tamaño de cada grupo | n = | 60 |
|  | n + 15 % | 69 |

Fuente: Elaboración de los tesistas.

    - Tipos de unidades de la población

      - Unidad de estudio: Premolares superiores e inferiores extraídas.

      - Unidad de muestreo: Premolares superiores e inferiores extraídas.

      - Unidad de observación: Cada una de las premolares superiores e inferiores extraídas.

    - Tipo de muestreo: Se realizó un muestreo no probabilístico.

    - Tipo de técnica de muestreo: Muestreo por conveniencia o accidental.

  - Técnica de recolección de datos

Observación.

  - Instrumento de recolección de datos

## Se usó como instrumento de recolección de datos una ficha de control, elaborada y validada por Hilú y Peguero 2 (ver anexo 2).

  - Técnica de análisis de datos

Los datos recolectados fueron procesados de manera automatizada en el programa estadístico SPSS Statistics 23.0 (IBM, Armonk, NY, USA), para luego presentar los resultados en tablas de doble entrada y/o gráficos mostrando los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Se presentan las medias, intervalos de confianza, mediana, desviaciones estándar, valores mínimos y máximos, así como los porcentajes de las mediciones de longitud de trabajo. Debido a que no se cumplieron los supuestos de normalidad al usar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la comparación en la exactitud de longitud de trabajo de los localizadores apicales Root ZX mini y Raypex 6 se realizó con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Se consideró un nivel de significancia del 5%.

  - Aspectos éticos de la investigación

Las labores de la investigación se realizaron respetando los principios básicos de la bioética y los principios de la Declaración de Helsinki, adoptada por la 18° Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), y modificada en Seúl, octubre 2008, por lo que se requirió que los sujetos de la investigación tuvieron que leer y firmar el consentimiento informado para poder ser considerados parte de la muestra.

  - Recursos

# 3.11.1. Recursos humanos

# 3.11.1.1. Equipo de labores

## Recursos disponibles: 2 operadores clínicos responsables de la investigación y un asesor de la investigación.

# 3.11.1.2. Equipo auxiliar

## Recursos disponibles: Estadístico y personal de recepción.

## Recursos no disponibles: Personal de mantenimiento de la unidad dental.

# 3.11.2. Recursos físicos

# 3.11.2.1. Equipos

## Recursos disponibles: Unidad dental, cámara fotográfica, localizador apical Root ZX mini, equipo de rayos X, negatoscopio.

## Recursos no disponibles: Localizador apical Raypex 6 y equipo de rayos X.

# 3.11.2.2. Instrumental

## Recursos disponibles: Pieza de mano de alta velocidad, fresa redonda de cuello largo, fresa Endo Z, explorador de conductos, limas especiales número 10, limero, clean stand, portaplacas, gancho para placas y regla milimetrada.

# 3.11.2.3. Material

## Recursos disponibles: Guantes de diagnóstico, esmalte para uñas, plumón indeleble, radiografías periapicales, revelador y fijador, alginato, agujas de tuberculina, jeringas de 5 ml, suero fisiológico, hipoclorito de sodio al 5% y EDTA al 17%.

## Recursos no disponibles: Recipiente de vidrio (50 x 30 mm).

  - Proceso de ejecución de la investigación

- Se calibró a los operadores clínicos con la práctica de toma de medición con los localizadores apicales electrónicos entre ellos, luego se realizó la prueba de confiabilidad Kappa (0.854) que determinó que estaban calibrados. Los resultados de la calibración final fueron evaluados por un estadístico y el asesor.

- Se realizó las solicitudes a los diferentes centros y consultorios odontológicos, así como los consentimientos informados para obtener la donación de las piezas dentales y llegar al total de la muestra (ver anexo 1).

- Se recolectaron 60 premolares que cumplieron con los criterios de selección y estas se sumergieron en suero fisiológico para que se mantuvieran hidratadas hasta el día de la experimentación 2 (ver imagen 1, anexo 3).

- Cada premolar se rotuló con un número en tinta indeleble por una de sus caras y luego se pasó un poco de esmalte de uñas para evitar que se borre, así mismo se rotuló cada película radiográfica con el mismo número (ver imagen 2, anexo 3).

- Se tomó una radiografía de diagnóstico a cada una de las premolares 2 (ver imagen 3, anexo 3).

- Se realizó la apertura cameral con fresas redondas medianas de cuello largo, y su respectiva conformación con una fresa Endo Z 6 (ver imagen 4, anexo 3).

- Tras encontrar el conducto radicular, se procedió a irrigar con una solución de hipoclorito de sodio al 4% y EDTA al 17% y los excesos de las soluciones se absorbieron desde la cámara pulpar con un suctor de punto 2 (ver imagen 5, anexo 3).

- En un recipiente de vidrio de 50 x 30 mm, se rellenó con alginato preparado con una solución salina para imitar un ambiente similar a los tejidos periodontales 2, 6, 8 (ver imagen 6, anexo 3).

- Se establecieron 2 grupos experimentales para cada diente:

Grupo 1: Root ZX mini.

Grupo 2: Raypex 6.

- Con una lima K número 10, adosada a la sonda del localizador, y con el clip labial correspondiente a cada LAE colocado en el mismo recipiente, se determinó la longitud de trabajo por cada localizador 6 (ver imagen 7 y 8, anexo 3).

- La lima se introdujo hasta que la pantalla del localizador señaló que ésta se encontraba en una longitud adecuada, de acuerdo con las indicaciones del fabricante 6, 8 (ver imagen 7 y 8, anexo 3).

- Luego de cada medición, se ajustó el tope de goma de la lima a un borde coronario de referencia prefijado, y se realizó una radiografía de control, en todos los casos en condiciones similares, y procesadas según las especificaciones del fabricante 2 (ver imagen 9, anexo 3).

- En la radiografía de control se midió desde la punta de la lima hasta el ápice radiográfico con una regla metálica endodóntica 2 (ver imagen 10, anexo 3).

- Se volvió a colocar la lima y se realizó el mismo procedimiento, pero con el otro localizador apical 2.

- Las longitudes de trabajo obtenidas con los LAE, así como las medidas en la radiografía, fueron registradas en una ficha de control diseñada para cada diente 2.

- Los datos obtenidos fueron colocados en una base de datos diseñada para su procesamiento estadístico.

- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos se obtuvieron luego de la medición de la punta de la lima hasta el ápice radiográfico de 120 radiografías, 60 del Root ZX mini y 60 de Raypex 6. Estos resultados mostraron que el localizador apical Root ZX mini obtuvo 40 mediciones adecuadas, mientras que el Raypex 6 obtuvo 37. Para determinar la prueba estadística con la cual se analizaron los datos obtenidos, se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov que arrojó un valor de (0.000) p < 0.05 por lo tanto el conjunto de datos no siguió una distribución normal, ante esto ya no se aplicaron las pruebas de homogeneidad de varianzas y se determinó que la prueba estadística a usar debería ser una no paramétrica. Los datos se analizaron con la prueba U de Mann-Whitney, lo que permitió realizar la presentación y discusión de los resultados de la siguiente manera:

Tabla 1. Efecto del uso de localizador apical Root ZX mini en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

| Exactitud de longitud de trabajo | Frecuencia | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Corta | 5 | 8.3 |
| Adecuada | 40 | 66.7 |
| Pasada | 15 | 25.0 |
| Total | 60 | 100.0 |

Fuente: Elaboración de los tesistas.

Gráfico 1. Porcentaje del efecto del uso de localizador apical Root ZX mini en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

Fuente: Elaboración de los tesistas.

Discusión de la tabla 1 y gráfico 1: En la tabla 1 se observa las mediciones obtenidas por el LAE Root ZX mini, mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico, donde se obtuvo 5 mediciones cortas (8.3%), 40 mediciones adecuadas (66.7%) y 15 mediciones pasadas (25.0%). Estos resultados coincidieron con los de Koçak et al. 7 que evaluaron la precisión clínica del método radiográfico tradicional y de los localizadores apicales (Root ZX mini y VDW Gold), formó 3 grupos de trabajo, grupo 1: Método radiográfico convencional, grupo 2: Root ZX mini y grupo 3: VDW Gold. En los Grupos 1, 2 y 3 se registró la obturación adecuada como 77 (81.9%), 80 (87.0%) y 81 (83.5%), respectivamente. La tasa más baja de subobturación se registró en el Grupo 2, mientras que, la mayor tasa de subobturación y sobreobturación se registraron en el grupo 1.

Tabla 2. Efecto del uso de localizador apical Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

| Exactitud de longitud de trabajo | Frecuencia | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Corta | 8 | 13.3 |
| Adecuada | 37 | 61.7 |
| Pasada | 15 | 25.0 |
| Total | 60 | 100.0 |

Fuente: Elaboración de los tesistas.

Gráfico 2. Porcentaje del efecto del uso de localizador apical Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

Fuente: Elaboración de los tesistas.

Discusión de la tabla 2 y gráfico 2: Aquí observamos las mediciones obtenidas por el LAE Raypex 6, mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico, donde se obtuvo 8 mediciones cortas (13.3%), 37 mediciones adecuadas (61.7%) y 15 mediciones pasadas (25.0%). Estos resultados tienen similitud a los encontrados por Gagliano 8 que al determinar la efectividad del localizador de ápices Root ZX y Raypex 6 en la ubicación de la constricción apical obtuvo como resultados el 76% con un intervalo de media de 0.52 a 0.62 mm para Root ZX y 84% con un intervalo de media de 0.53 a 0.59 mm para Raypex 6, en un rango de 0.5 a 1 mm. Concluyó que no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos localizadores de ápices, sin embargo, el Raypex 6 fue más efectivo que el Root ZX.

Tabla 3. Comparación del efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

| Exactitud de longitud de trabajo | Root ZX mini |  | Raypex 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº | % | Nº | % |
| Corta | 5 | 8.3 | 8 | 13.3 |
| Adecuada | 40 | 66.7 | 37 | 61.7 |
| Pasada | 15 | 25.0 | 15 | 25.0 |
| Total | 60 | 100.0 | 60 | 100.0 |

Fuente: Elaboración de los tesistas.

Gráfico 3. Comparación del efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

Fuente: Elaboración de los tesistas.

Discusión de la tabla 3 y gráfico 3: Muestran la comparación el efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo, donde el LAE Root ZX mini obtiene un mayor porcentaje de mediciones adecuadas (66.7%) que el LAE Raypex 6 (61.7%). No se encuentran investigaciones donde se haya comparado estos dos localizadores apicales juntos, sin embargo Stoll et al. 6 informan que el LAE DentaPort ZX y Root ZX Mini determinaron una longitud de trabajo más exacta, sin embargo, el Raypex 5 podría dar lugar a interpretaciones erróneas. Koçak et al. 7 concluyeron que el LAE Root ZX mini y VDW Gold son localizadores apicales clínicamente aceptables para la determinación de la longitud de trabajo. Por otro lado, Moscoso et al. 4 evaluaron la exactitud de Root ZX y Raypex 6 en dientes con diferentes diámetros apicales. Llegaron a la conclusión que Root ZX y Raypex 6 son confiables en los dientes con ápices maduros. En diámetros superiores a 0.57 mm del foramen, su precisión es susceptible.

Tabla 4. Evaluación del efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro.

| Localizador | N | Media | Me | DE | Min | Máx | p* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Root ZX mini | 60 | 0.8 | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 4.5 | 0.623 |
| Raypex 6 | 60 | 0.9 | 0.8 | 0.86 | 0 | 4.5 |  |

Me, mediana; DE, desviación estándar; min, valor mínimo; máx, valor máximo.

*U de Mann-Whitney

Fuente: Elaboración de los tesistas.

Gráfico 4. Promedio de la evaluación del efecto del uso de localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro.

Fuente: Elaboración de los tesistas.

Discusión de la tabla 4 y del gráfico 4: como se aprecia en la tabla 4 y grafico 4, al usar el Root ZX mini y Raypex 6 en la determinación de longitud de trabajo se encontró una diferencia estadísticamente no significativa (p = 0.623). Debido a que no existe antecedentes que comparen el uso de ambos localizadores, no fue posible hacer una comparación con los resultados de esta investigación; aun así en relación al Root ZX mini los resultados obtenidos fueron contrarios al que obtuvo Koçak et al. 7 dónde evaluaron la precisión clínica del método radiográfico tradicional y de los localizadores apicales (Root ZX mini y VDW Gold) y obtuvieron una diferencia estadísticamente significativa entre los tres métodos de prueba. Dieron como conclusión que el Root ZX mini y VDW Gold son los localizadores apicales clínicamente aceptables para la determinación de la longitud de trabajo. El Root ZX mini fue construido sobre la industria de la tecnología estándar Root ZX y funciona en el mismo principio, Root ZX mini puede medir en el canal radicular húmedo o seco. Además, el tamaño miniaturizado de Root ZX mini puede ser aceptado como una ventaja en la práctica clínica. Por otro lado, Moscoso et al. 4 evaluaron la exactitud de longitud de trabajo del Root ZX y Raypex 6, ambos dispositivos revelaron una alta tasa de éxito, obtuvieron como resultado que entre el Root ZX y Raypex 6, hay una diferencia estadísticamente no significativa (p > 0.05). Gagliano 8 al comparar el localizador apical Root ZX y Raypex 6, concluyó que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos localizadores apicales, sin embargo, el Raypex 6 fue más efectivo que el Root ZX, refiriendo que, con relación al Raypex 6 no existen estudios in vitro publicados, por lo que compararlos con la presente investigación no es posible, siendo el estudio de Moscoso et al 4, quienes indicaron resultados similares a la presente investigación, sin diferencias estadísticamente significativas. Las razones porque ambos localizadores obtienen similares resultados, se podría explicar en parte, por la naturaleza de los dientes examinados, la utilización de dientes premolares facilita la medición de la longitud de trabajo 8, otra razón es que el diámetro apical es constante y similar en todos los dientes 4 y por ultimo después de la tercera generación de localizadores apicales y con las mejoras que se realizaron en los equipos, se generan resultados confiables para determinar la longitud de trabajo 8.

- CONCLUSIÓN

# En base a la evidencia mostrada se encontró lo siguiente:

# Al usar el localizador apical Root ZX mini, se encontró una exactitud de longitud de trabajo con un valor medio de 0.8 mm mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

# Al usar el localizador apical Raypex 6, se encontró una exactitud de longitud de trabajo con un valor medio de 0.9 mm mediante la medición entre la punta de la lima y el ápice radiográfico in vitro.

# Los efectos al comparar el localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo son similares, se obtuvo una longitud adecuada del 66.7% en el caso del Root ZX mini y un 61.7% para el Raypex 6.

# En base a la evidencia mostrada y a la prueba U de Mann-Whitney la diferencia encontrada en esta investigación es una diferencia estadísticamente no significativa (p = 0.623), en consecuencia se concluyó que: Si se usa el localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 entonces su efecto es la exactitud de la longitud de trabajo en igual grado in vitro.

- RECOMENDACIONES

# Los hallazgos encontrados en la presente investigación demostraron que en los dientes estudiados, la exactitud en la longitud de trabajo entre ambos localizadores no presenta diferencia significativa, ambos demuestran un nivel muy alto de confiabilidad, por lo tanto, se recomienda al cirujano dentista y estudiante de estomatología, ampliar esta línea de investigación con estudios clínicos, para más adelante poder incluir la posibilidad de su uso práctico, ya que así, aumentaría el éxito de los tratamientos de conductos radiculares, se disminuiría los posibles daños al paciente con radiaciones y así la incomodidad en la misma.

# Si lo señalado anteriormente se cumple, entonces se recomendaría el uso del localizador apical Raypex 6, debido a que su valor económico es menor al del Root ZX mini y obtiene resultados en igual grado en la determinación de longitud de trabajo

- REFERENCIAS

- Soares I y Goldberg F. Endodoncia, técnicas y fundamentos. Vol 1. 1a ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2003.

- Hilú R y Peguero L. Estudio comparativo del comportamiento de tres localizadores apicales electrónicos. Un estudio ex vivo. Rev Asoc Odontol Argent. 2013 Jul-Sep;101(3):91-6.

- Almendro C, Ribera I, Longobardi V, Hernández E, Pía P y Ballester S. Comparación in vitro de cuatro localizadores electrónicos de ápice. Lab Dent Clin. 2013 Jul;14(3):7-9.

- Moscoso S, Pineda K, Basilio J, Alvarado C, Roig M, y Durán-Sindreu F. Evaluation of Dentaport ZX and Raypex 6 electronic apex locators: an in vivo study. Med Oral Patol. 2014 Mar;19(2):202-5.

- Guise G, Goodell G, Imamura G. In vitro Comparison of Three Electronic Apex Locators. J Endod. 2010 Feb;36(2):279-81.

- Stoll R, Urban-Klein B, Roggendorf M, Jablonski-Momeni A, Strauch K y Frankenberger R. Effectiveness of four electronic apex locators to determine distance from the apical foramen. Int Endod J. 2010 Sep;43(9):808-17.

- Koçak S, Murat M, Can B. Efficiency of 2 electronic apex locators on working length determination: A clinical study. J Dent Conserv. 2013 May-Jun;16 (3): 229-32.

- Gagliano V. Efectividad de los localizadores apicales electrónicos en la determinación de la longitud de trabajo y ubicación de la constricción apical. Estudio in vitro. [Tesis de postgrado] Venezuela: Universidad de Carabobo, Facultad de Odontología. 2014.

- Oliver P, Siliceo T, Luna L, y Llamas C. Exactitud de los localizadores apicales electrónicos frente al método radiográfico convencional en la obtención de la longitud de trabajo en dientes jóvenes. Oral Rev. 2009 Oct;10(31):505-10.

- D’Assunção F, Sousa J, Felinto K, de Medeiros T, Leite D, de Lucena R, et al. The accuracy and repeatability of 3 of the apex in the location of perforations of the root canal: an ex vivo study. J Endod. 2014 Aug;40(08):1241-4.

- Piasecki L, Carneiro E, Farniuk L, Westphalen V, Fiorentin M y Da Silva U. 
Root ZX II accuracy in the location of a hole in teeth with apical periodontitis: an in vivo study. J Endod. 2011 Sep;37(9):1213-6.

- Villacorta C. Localización apical electrónica. [Tesis de pregado] Perú: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2011.

- Ding J, Gutmann J, Fan B, Lu Y, Chen H. Investigation of Apex Locators and Related Morphological Factors. J Endod. 2010 Aug;36(8):1399-403.

- Paludo L, Souza SL, Só MV, Rosa RA, Vier-Pelisser FV, Duarte MA. An in vivo radiographic evaluation of the accuracy of Apex and iPex electronic Apex locators. Braz Dent J. 2012 Dec;23:54-8.

- Morita.com [Internet]. Estados Unidos: Morita [Citado 08 Oct 2017] Disponible en: http://jmoritaeurope.de/root/img/pool/products/dental/endodontic_systems/root_zx_mini/Root_ZX_mini_sp.pdf

- Plotino G, Grande NM, Brigante L, Lesti B, Somma F. Ex vivo accuracy of three electronic apex locators: Root ZX, Elements Diagnostic Unit and Apex Locator and Propex. Int Endod J. 2006 May;39(5):408–14.

- de Camargo E, Zapata R, Medeiros P, Bramante C, Bernardineli N, Garcia R. Influence of preflaring on the accuracy of length determination with four electronic apex locators. J Endod. 2009 Sep;35(9):1300–2.

- Pascon E, Marrelli M, Congi O, Ciancio R, Miceli F, Versiani M. An in vivo comparison of working length determination of two frequency based electronic apex locators. Int Endod J. 2009 Oct; 42(3):1026– 31.

- Vdw-dental.com [Internet]. Alemania: VDW [Actualizado 27 jul 2011; citado 08 Oct 2017] Disponible en: https://www.vdw-dental.com/en/products/detail/raypex-6/

- Polit D, Hungler B. Investigación científica en ciencias de la salud. 6a ed. México DF: Mc Graw-Hill; 2000.

- Sierra R Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. 1a ed. Madrid: Paraninfo; 1995.

# ANEXOS

# Anexo 1: Consentimiento informado.

Yo…………………………………………………………………..………………………..., identificado con DNI ……………………………. en pleno uso de mis facultades mentales se me ha informado para participar del trabajo de investigación titulado “Efecto del uso del localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro”, cuyos autores son Esthefany Díaz y Wilhelm Torres, que consiste en donar voluntariamente mi(s) pieza(s) posteriores premolares indicadas para exodoncia, que a su vez se usará para comparar dos localizadores apicales y así evaluar cuál de las dos tiene mejor exactitud en medir la longitud de trabajo, de la cual no se verá afectada mi integridad física como mental, por lo tanto firmo la siguiente autorización.

…………………………………………

DNI:

Cel.:

# Anexo 2: Ficha de control del efecto del uso del localizador apical Root ZX mini y Raypex 6 en la exactitud de longitud de trabajo in vitro.

Espécimen N°: ________

|  | Mediciones obtenidas con los localizadores | Milímetros que hubo desde la punta de la lima hasta el ápice radiográfico. | Medición radiográfica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Root ZX Mini |  |  | Medición corta: > 1.5 mm |  |
|  |  |  | Medición adecuada: 0.5 – 1 mm |  |
|  |  |  | Medición pasada < 0.5 mm |  |
| Raypex 6 |  |  | Medición corta: > 1.5 mm |  |
|  |  |  | Medición adecuada: 0.5 – 1 mm |  |
|  |  |  | Medición pasada < 0.5 mm |  |

Marcar con una X en el casillero final.

# Anexo 3: Imágenes

Imagen 1. Recolección y almacenamiento de las piezas dentales en suero fisiológico.

Imagen 2. Enumeración de las piezas y radiografías con plumón indeleble.

Imagen 3. Radiografía a las piezas dentales.

Imagen 4. Apertura cameral de las piezas con una fresa redonda.

Imagen 5. Irrigación con hipoclorito de sodio al 5% y aspiración.

Imagen 6. Llenado de los cubos de vidrio con alginato.

Imagen 7. Uso del localizador apical Root ZX mini.

Imagen 8. Uso del localizador apical Raypex 6.

Root ZX mini 	         		Raypex 6

Imagen 9. Radiografías de control después de usar los localizadores.

Imagen 10. Medición de las radiografías para evaluar la confiabilidad del localizador.